重钢总医院病理科数字远程会诊系统

招标文件

我院计划启动数字远程会诊系统购置项目，本着“公平、公开、公正”的原则，请合格投标人在2016年06月20日18时前在我院设备科递交资质等文件，经审核通过后领取相关文件。

一、招标项目名称及数量，具体明细见下表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 进口/国产 | 预计金额 | 购置科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字病理远程会诊系统 | 1 | 进口/国产 | 49万 | 病理科 |

二、投标、开标有关说明：

1、投标地点：重钢总医院设备科

2、相关文件获取方式：书面

3、报名参加及领取文件时间：2016年06月13日至2016年6月20日每天(节假日除外)8：00至12：00，14：30至18：00

4、投标时间：现场接受投标、报价文件

5、开标时间：2016年06月22日8:30时（如有变动另行通知,以通知为准）

6、开标地点：重钢总医院一会议室

三、投标人基本资质要求：

1、工商行政管理部门核发的有效工商营业执照及其经营许可，注册资金人民币50万元及其以上的生产或代理销售企业；

2、投标人若为产品代理销售企业，须持有产品代理销售授权书；

3、有效医疗器械生产许可证；

4、投标产品医疗器械注册证；

5、产品注册登记表等相关的有效法定证明文件；

6、若投标人代表不是投标企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件；

7、投标人身份证明及身份证原件复印件，法人身份证复印件。

四、投标费用：投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，均由投标人承担。

五、技术参数:

1.产品配置清单

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字病理扫描仪 | 1台 |
| 2 | 数字病理扫描工作站主机 | 1台 |
| 3 | 数字病理扫描工作站显示器 | 1台 |
| 4 | 扫描控制软件 | 1套 |
| 5 | 本地阅片软件 | 1套 |
| 6 | 数字病理切片管理软件 | 1套 |
| 7 | 病理远程会诊平台 | 1套 |
| 8 | 产品操作、维修手册等资料 | 2套 |

## 2.招标参数

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 设备组成： 硬件：数字病理扫描主机，病理扫描工作站。 软件：切片扫描软件，图像浏览软件，图像和数据管理软件。 |
| 2 | 硬件技术参数： |
| 2.1 | 全自动一键式扫描，可连续扫描数≥1张切片。 |
| 2.2 | 可进行20倍和40倍高速扫描。 |
| 2.3 | 扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤90s。 |
| 2.4 | 切片载玻平台重复定位精度≤60nm，需提供精度控制参数文件。 |
| 2.5 | 高品质物镜：20倍物镜数值孔径≥0.75，需提供物镜型号。 |
| 2.6 | 扫描图像分辨率： 20倍扫描，分辨率≤0.5微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素。 |
| 2.7 | 扫描区域: 26mm X 60mm |
| 2.8 | 聚焦方式：自动和人工设定聚焦均可。 |
| 2.9 | 自动识别扫描区域，同时也可人工设定或修改扫描区域。 |
| 2.10 | 动态观察：可实现扫片过程中动态实时观察和图像预浏览。 |
| 2.11 | 扫描工作站： 处理器：Intel Core I7-4770 @ 3.40GHz 四核/八线程 二级缓存4*256KB 三级缓存 8M 主板：Intel Haswell 硬盘：西部数据 1TB 7200 转/分 SATAIII 600MB/S、 内存：三星 DDR3 1600MHz 4*4G，最大可扩充至 32G、 显卡：ATI Radeon HD 8500 Series 1GB。 显示器： P2414H 24 英寸。 |
| 3 | 业务支持： |
| 3.1 | 质量保证，与参与会诊协作方要有良好的合作关系，须协助重钢总医院建立远程会诊平台且阅片收费不得超过本市内同级医院。扫描质量精度能得到阅片方认可，不影响诊断结果。 |
| 3.2 | 会诊协作方能冰冻报告25-30分钟内出具初步结果以供诊断。 |
| 3.3 | 病理标本送检、病理报告要提供应急方案，冰冻切片能在网络故障或停电状况下应急能在1小时内出报告。 |
| 3.4 | 有重庆市内远程会诊平台建设的经历，并提供官方证明。 |
| 4 | 售后要求 |
| 4.1 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员熟练掌握操作设备的各种功能及日常维护与保养。 |
| 4.2 | 提供中英文操作手册 |
| 4.3＊ | 与医院平台接口必须免费开放，与参与会诊协作方接口须免费开放。 |

注：凡以上参数中有★条款的，其中有一项不能满足的，就直接取消投标资格。非★条款的，一条未满足，评标时价格按报价增加1%进行评标；五条及以上不满足的直接取消投标资格。

六、投标文件的构成

1、经济标（1份，单独装袋密封）

（1）本项目报价形式为全套设备总价的形式表述；经济标唱标后按顺序可单独二次报价。

（2）该报价包含了完成该项目的所有设备费、材料费、运输及转运费、利润、税金、验收、免费质保期内的维护保养及各种风险等费用。

2、商务标、技术标（正本1份，副本2份，装袋密封；封面注明正本或副本；）

（1）第三条所要求的资质资料复印件加盖投标单位公章。

（2）产品技术参数，并提供产品技术偏离表。

（3）质量保证及售后服务承诺书；同类产品近三年销售情况，需提供在本市销售的5份及5份以上的购销合同复印件，同类非同型号产品业绩证明减半计算。

（4）投标人需要说明的其它问题。

七、投标文件的有效性

投标文件有下列情况之一者视为废标：

1、未经法定代表人或其授权代表签署、加盖投标单位公章；

2、未按规定格式填写，混乱无序、内容不全或字迹模糊不清；

3、没有合法的法人资格或缺乏必需的资质证明文件等；

4、标书中存在欺诈的行为；如投标商家在投标过程中有串标等违规行为或投标价格虚高、投标人所提供的资质材料不实或虚假等，招标人或监督部门现场监督人员有权作出取消其投标资格、中标资格、中止本次招标活动等决定。

5、其他依法应予废标的情况。

八、 投标书的递交

1、投标方应将投标书装入信袋加以密封，并在封签处加盖单位公章，并在信袋上注明投标项目名称。

2、投标时间：现场接受投标、报价文件

九、评标

1、评标组织：招标单位根据有关规定组成评标小组。

2、评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按招标文件要求和条件进行评标。

3、投标价格：要求报价适当，最低报价为主要因素，但不作为中标的保证。

4、承诺的优惠条件。

十、评标办法

1、投标文件初审。

2、澄清有关问题。

3、比较与评价：由各个投标单位陈诉及二次报价（信封密封交纪委），时间在5分钟以内，评标小组成员可现场提问，总时间每个单位不超10分钟。

4、评标小组推荐；评标办法采用综合评估法，由评标小组根据投标单位编制的投标书内容，评标原则中应考虑的几个因素含报价、技术支持、服务质量、产品质量、业绩、对各项要求的响应等进行全面分析、综合评定。

5、编写评标议价报告，评标小组签字，向院长办公会推荐，由院长办公会决议。

十一、设备付款方式：

安装完成运行正常后一月内付款90%,余下10%作为质保金，质保期后付。

十二、本次招标解释权在重钢总医院，医院有权停止及再次组织招标。

十三、本次投标联系地址：

单位名称 ： 重钢总医院
地 点：重庆市大渡口区大堰三村特1号
联系人：栾世龙

电 话：68849567  68843834  传 真：68842805

重钢总医院

2016-06-13