全自动台式血压计需求

1   测量原理	示波法

2   显示	    LED数字显示

3   测量位置	双臂

4   手臂周长    17～42cm以上

5   压力显示范围	0～299mmHg

6   测量范围： 血压：40～260mmHg      脉搏数：40～180拍/min

7   测量精度	   压力精度：    ±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±2%

8   抗菌涉及对应：外壳:抗菌树脂     袖带：抗菌布套

9   可动臂筒设计，方便各种身高的患者使用；

10  语音播报测量结果

11  超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

12 通信数据输出

13 RS-232标准接口，连接电脑同步管理

14 专用软件配套（专用数据线和专用软件）

15	专用桌椅  1套

16   资质认证    ISO9001;CE认证；IS013485