十二导联心电图技术参数

- 导联：标准十二导联，液晶显示屏

- 支持有线无线扩展

- QTC算法：支持两种或以上算法

- 频率响应：0.05-150Hz；灵敏度：5/10/20mm/mv；高截止点滤波：75/100/150Hz；时间常数：3.2s以上；肌电滤波：25-35Hz，漂移<0.5Hz；采样率：8000dot/秒；走纸速度：10/12.5/25/50mm/S。

- 输入保护：耐高压和除颤保护

- 重量含电池不重于5kg

- 十二导联同步连续显示2.5s以上心电波形

- 界面友好，可输入患者一般信息，可选择多种导联组合记录，具备多种打印方式及拷贝功能，可将心电数据传输至计算机用A4纸打印

- 交直流电两用

- 具备手动延长记录功能