采  购  公  告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备：

- 设备名称：全自动微生物鉴定/药敏分析仪

数量：1台。

使用科室：检验科

设备预算金额：110万/台。配套试剂：每人份试剂限价100元。

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 整机质保两年及以上。

- 耗材需药交所线上采购，产品在两年内价格不能调高。

- 设备+耗材共同招标。

- 全自动微生物鉴定/药敏分析仪，要用国际金标准API的数据库的自动化处理技术，自动化程度高，操作简单易用。

- 数据库齐全，鉴定准确，要鉴定到种。

- 鉴定速度95%常见细菌≤5小时，药敏试验能满足革兰阴性及革兰阳性两大类细菌药敏试验，速度4-15小时，95%常见细菌药敏≤6小时。

- 除可鉴定95%常见菌外还可鉴定如嗜血杆菌、厌氧菌、放线菌、酵母菌等及其他罕见菌。

- 有单独可用的鉴定板、药敏板。

- 抗菌药物的种类满足上报全国细菌耐药网的要求。

- 设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

数量：1台。

使用科室：检验科

设备预算价格：25万元/台；

每人份试剂限价：乙肝 64 元、艾滋 7.6 元、甲肝6 元、丙肝7.13 元、TRUST 0.83 元、TB-Ab 16.5 元、抗“0”+类风湿1.5元、TORCH 40 元、呼五 73 元。

设备性能要求：

- 满足临床科室需求；

- 整机质保两年及以上；

- 设备+耗材共同采购；

- 耗材需药交所线上采购，产品在两年内价格不能调高。

- 用途及适用范围:用于感染性疾病、优生优育、甲状腺功能、糖代谢标志物、自免等项目的检测；

- 技术参数:

（1）检测原理:非酶参与的直接化学发光;

（2）检测项目:包含：乙肝五项，丙肝，艾滋，梅毒、优生优育、自身免疫、糖代谢抗体、肝纤四项、S-100、高血压三项、血栓四项、骨代谢六项(提供彩页等证明材料):

（3）标准品:每盒试剂自带标准品，无需另购，电子标签内置十点定标主曲线，两点校准(提供彩页等证明材料);

（4）测试速度:单模块测试速度≥600测试/小时。

（5）样本进样模块:单模块样本位300个，具有独立的急诊轨道，测试过程中可不停机连续装载、替换样本;试剂位:单模块试剂位≥30个

（6）加样针:小于0.1PPM

（7）反应杯:采用一次性单个反应杯，杜绝卡杯，一次可装载反应杯≥2000个，连续装载，实时数量显示:

（8）配套试剂:试剂包装100人份/盒，开瓶效期≥28天，可在线不停机更换所有耗材(包括试剂、反应杯、系统液、底物液);

（9）样本区带独立供电冷藏系统

（10）试剂辨别:采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成

（11）试剂仓:24小时冷藏功能，工作温度8-12℃，存储温度2-8℃

（12） 通讯:具备双向通讯

- 需配置清单:

（1）主机1台，操作软件1套、清洗液桶4个;

（2）台式电脑1套、激光打印机1套、UPS (3KVA、60分钟) 电源1台:

（3）开机试剂及耗材1套、说明书2套;

- 设备名称：全自动尿液分析流水线

数量：1台。

使用科室：检验科

设备预算价格：15万元/台；

每人份试剂限价：9元。

设备性能要求：

- 满足临床科室需求；

- 设备+耗材共同采购；

- 耗材需药交所线上采购，产品在两年内价格不能调高。

- 整机质保两年及以上；

- 品牌:行业内知名品牌，全自动尿液分析系统;

- 扩展功能:所有设备都能连接成全自动尿液分析流水线，数量可扩展:

- 素统组成:尿液干化学模块、尿液有形成分分析模块、预存盘与回收盘模块、储物柜、软件系统组成；

- 检测项目:干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥25项，具备浊度、颜色、比重电导率检测功能;

- 测试原理：有形成分采用平面流式细胞技术+高速摄像技术+人工智能识别技术对尿液中的有形成分进行定性、定量分析（无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换，保证恒速高效），干化学采用多波长光电比色法;

- 采图量:≥2200幅/样本;

- 测试速度 千化学检测模块240测试/小时，沉渣模块120测试/小时，综合测速≥恒速120测试/小时(1+1组合模式);

- 祥本存储量≥60个样本，选配预存盘与回收盘模块可增加260个标本，最多可增加至520个标本；

- 显示屏 ≥10.4英寸彩色触摸显示屏，并具有多种语言转换的功能;

- 样本量:最小量3.2mL非离心尿，吸入量约2.2mL;

- 数据存储量:≥15万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失;

- 试纸仓容量:≥300条试纸;

- 试纸机载稳定性:≥3天，具有试纸仓内部温湿度监测功能，超出设定范围后报警；

- 废条仓最大容量:≥400条试纸；

- 样本处理方式:无需离心，无需染色;

- 临床报告方式:报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像:可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息;

- 数据接口:双向通讯接口，支持网口LIS和串口LIS;

- 需配置:品牌电脑，配置要求intel i7 8700K、≥32GB内存、≥256G固态硬盘+1T机械硬盘、≥21英寸显示器，Windows 10操作系统;条码阅读器:条码阅读器1个以上;

- 售后:免费安装、调试、人员培训;售后服务机构:厂家在省内有直属的售后服务机构或售后服务授权服务商;服务响应:工程师2小时内响应，24小时到位服务;

- 设备名称：多通道荧光定量分析仪

数量：1台。

使用科室：检验科

设备预算价格：15万元/台；

每个位点试剂限价：190元

设备性能要求：

- 满足临床科室需求；

- 设备+耗材共同采购；

- 耗材需药交所线上采购，产品在两年内价格不能调高。

- 整机质保两年及以上；

- 设备用途:个性化用药基因检测，检测药物代谢酶和药物靶点基因；

- 实验对象:人类全血、血斑、人类基因组DNA;

- 特殊功能需求:至少能够检测以下基因位点 (ALDH2、MTHFR、CYP2C9、VKORC1、APOE、SLCO1B1、CYP2C19);

- ≥4种荧光通道;

- 参数1:检测孔位:≥48;

- 参数2:通道的激发波长位于:450-650nm范围;通道的检测波长位于:500-700nm范围;

- 参数3:检测时间:≤90分钟/批次;

- 参数4: 温度准确性士0.5C;升/降温速率≥4.5℃/秒;检测重复性CV≤1%

- 参数5:适用耗材:0.2ml薄壁透明单管、八联管

- 参数6: 激发光源:高亮免维护LED;荧光检测器:光电二级管；

- 参数7:适用染料/探针:FAM/VIC/HEX/TET/Texas Red/Cy5

- 参数8:操控方式:触摸屏或PC端软件控制

- 参数9:数据存储:仪器可存储≥500个实验设置文件/实验数据文件；

- 参数10: 包含具有国家版权局著作权的操作系统，可用于药物基因检测过程的控制；

- 参数11:包含具有国家版权局著作权的用药智能报告系统，可用于药物基因检测结果解读;

- 参数12:数据可联通lis系统;

- 需配置1:多通道荧光定量分析仪主机1台

- 需配置2:配套电脑或操作系统

- 设备名称：上肢反馈康复训练系统

数量：1台。

使用科室：康复医学科中医科

预算价格：96万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求；

- 质保两年及以上；

- 通过力反馈技术进行上肢功能训练，支持被动、助力、主动和抗阻运动模式，0-5级肌力全覆盖。力反馈传感器精度优于或等于5‰，量程0-200N，反馈数值可以实时显示，即时计算运动控制主动占比，训练参数均可调节。

- 提供上肢运动协调能力、静态力量和认知训练，可以模拟多样丰富的力学效果，如按需辅助、弹性模拟、冰面模拟、惯性模拟、阻力模拟等。

- 提供多款情景互动游戏训练，包括感知觉、注意力、认知能力、等长训练等。视、听、触觉交互反馈使训练过程具有趣味性和沉浸感, 虚拟现实技术使用户身临其境。

- 训练轨迹包含≧7种预设轨迹和自定义轨迹，可以自由带动机械臂进行轨迹记录和回放，定制针对性训练方案。

- 配有红外感应装置，五重安全保护：力量保护、过载保护、紧急停止、限位保护、异物检测。

- 多种训练手柄：设备配有单手杆状握把、双手杆状握把、球状握把、指腹握把、分指握把满足不同的训练需求。（备选）

- 被动运动速度：3~12.5cm/s，误差±5%，1-5级连续可调；助力训练中助力≤40N，1-5级连续可调；主动训练中摩擦力≤20N，1-5级连续可调；抗阻训练中阻力≤50N，1-5级连续可调。

- 运动范围≥40cm*56cm，误差±1.0cm，连续可调。

- 设备升降高度连续可调，上下运动范围为0-390mm，误差±10mm。

- 丰富的上肢康复分析功能，包含上肢主动关节活动范围、被动关节活动范围、上肢肌力等多种分析功能。

- 控制方式：结合全伺服电机控制和电脑控制，提供训练目标和运动模式选择，训练时间、活动范围、训练轨迹、速度/助力/摩擦力/阻力、力量保护等级皆可配置。

- 训练中可实时调节活动范围、力量、速度等参数。训练中可实时显示实际力量值、主动参与程度、速度等数据。

- 强大的数据库管理，可记录治疗师账号及其下的用户数据，自动生成训练评估报表，包括时间-力量曲线图、主运动占比、运动偏差率、速度-时间曲线图等，并提供查询、新增、删除、修改、导出pdf及打印等功能。

- 机械结构：采用同步带联动导轨设计，超薄训练台面。

- 多语言切换：支持两种以上语言切换。

18、设备支持亮色系及暗色系两种软件界面切换，支持训练台面多彩氛围灯切换。

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

1项 黄老师：023-61874909

2-5项 杨 辉 023-61874910

请注意！需提供的资质材料清单如下，全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放：并装订入册

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行、开票信息、行号及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；

备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2023年11月14日