采  购  公  告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备：

- 设备名称：经颅磁刺激治疗仪

数量：1台。

使用科室：精神科与临床心理科

限 价：45万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 冷却系统：智能液冷一体式散热系统；

- 在100%刺激强度（6T）下采用模式化脉冲，磁刺激仪可根据线圈温度情况持续工作；

- 标配圆形和8字型刺激线圈，刺激线圈具备温度显示、磁场强度两种显示功能；

- 刺激线圈具有磁力线控制技术，聚焦靶区，减弱对非靶区刺激干扰；

- 标配一体机，操作简单，一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险；

- 仪器铭牌显示设备使用期限（使用寿命）≥6年；

- 最大磁感应强度：6T，允差 ±5%；

- 输出脉冲重复频率：0 Hz～100Hz可调，输出频率小于1Hz时，步进0.1Hz；输出频率大于1Hz时，步进1Hz,实际输出允差±10%；

- 可实现手动刺激模式（单脉冲刺激、连续脉冲刺激）和自动程序刺激等多种刺激模式；支持多种组合方案；内含≥60种专家方案，支持自定义编辑方案，供临床医生选择；

- 刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出；

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话： 杨辉  023-61874910

请注意！需提供的资质材料清单如下，全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；

备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2023年11月22日